江苏师范大学全自动石蜡切片机等设备谈判采购文件

（No：2016H82127 ）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

      - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIF南京报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用现金转账或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

      - 付款方式：国产设备验收合格后支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清；通过外贸代理的进口设备（学校协助办理免税手续），验收合格后付100%。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因教学科研需要，我校需对全自动石蜡切片机等设备采购进行谈判采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

- 主要技术参数及要求

标段一：全自动石蜡切片机（1套）

- 有0位指示的精确定位系统；

- 切片厚度：0.5-100um ,0.5-5um 以0.5um递进；5-20um以1um递进；20-60um 以5um递进；60-100um以10um递进；

- 修块厚度：1-600um,1-10um 以1um递进；10-20um以2um递进；20-50um 以5um递进；50-100um以10um递进;100-600um以50um递进；

- 样品步进马达进样，28±1mm

5. 样品头有可回缩功能，5-100，以5um递进，此功能可关闭

6. 切片模式：传统手轮和全自动模式

7. 电动粗进：300um/s和900um/s

8. 最大样品大小：50mm*60mm*40mm

9. 样品定位：水平8度，垂直8度

10.具有微测机制，宽大的磁力废物槽

标段二：全自动组织脱水机（1套）

- 样品处理量可达100个包埋盒；

- 具有试剂外接排放和灌注功能，且有专用的石蜡排放管道

- 试剂管理系统：RMS,可对每种试剂，包括石蜡在内进行管理，根据处理的标本量、脱水次数和天数进行管理；试剂瓶的使用顺序可按照试剂的新鲜程度自动排序，无需人为调整试剂瓶的顺序；

- 试剂相容性检测，防止误操作造成样品损坏；

- 专用的石蜡清洁程序，减少试剂交差污染；并且能延长石蜡的使用的寿命，节约成本；

- 脱水缸试剂界面监控有探头，试剂灌注过多或不足，机器都能感知并报警；

- 脱水缸盖子：独特倒金字塔设计，冷凝水可直接滴入脱水缸内，且可拆卸清洗；

- 不锈钢材质脱水缸，加热彻底，并具备3种以上不同程度的清洗功能；

- 3个蜡缸，蜡缸容积2L;蜡缸温度；

- 40－65K，精确度1K，并且使用外接排放软管排放废蜡，安全可靠；

- 多种不同组合，搅拌模式:潮式搅拌；

- 气体液体分开通路，且有活性炭滤网，废气直接冷凝后进入废液瓶内，以防空气污染；

- 10个试剂瓶，3个清洗瓶，1个冷凝瓶。试剂瓶浮动式接口确保良好全封闭效果；

14. 有程序延迟结束功能，根据设定结束时间自动计算开始时间，最长延迟1周，步骤持续时间：0－99小时59分钟。

标段三：体视显微镜（1套）

- 10倍23mm目镜下10倍到80倍连续变倍；

- 光学系统：整体复消色差连续变焦光学系统；

- 变倍器8 : 1 ,高精度修配及设计；

- 目镜:10×/23B

- 物镜:1倍APO复消色差，工作距离≥110mm  2倍物镜（选配）

- 无铅玻璃系统，复消色差，齐焦，对中；光轴对中

- 精细调焦立柱300 mm

- 视场范围:2.9——23mm

- 视角: 38度,屈光度+5 to –5

- 瞳间距55 to 75 mm

- 底座:明场反射光底座

- L2 500mm双臂鹅颈光纤照明冷光源,并有光纤聚光镜，保证实验的照明强度

- 100%双目三维立体观察，100%切换到视频接口数码摄像头： 彩色数码CCD及软件包:与显微镜同一品牌，彩色数码CCD为该品牌中最高端型号。最高像素1000万，  素点 3.2微米 x 3.2微米， 彩色 RGB (Bayer)滤光片， 色彩深度 30数位，曝光时间0.1msec – 2 sec, A/D 转换 10 数位， 动态范围55dB, 满帧活图显示速率最大 18 帧/秒（根据 PC 效能）

- 需要配套软件：图象分析系统基本平台：a、用户界面,工作流程导向用户界面， 操作容易和符合人工学要求. 优化的数据处理为快速采集图象和大量数据集显示,直观的设定实验条件给快速设置和采集单色通道图象, 多次采集后做图象叠加.b、采图,高速图象采集. 完全控制照相机性能如曝光, 增益, binning, 黑的, 白的和伽玛值, 局部图象采集.-图象显示和管理,大图象视窗在采集中或后复览显示单通道, 多通道图象.c、 图象滑动杆作快速地在大量数据集中滚动. 实验树结构管理数据如储存,重新命名, 拷贝, 删除, 输出为 tif, avi, jpeg. 接触实验条件来输出为 XML 或使用在另外的实验中；d、图象处理,调节反差, 明亮度和伽玛值在每一个通道图象做后处理. 剪裁功能来编辑大数据集, 剪裁用局部兴趣区域, 通道, 时间点或 Z 平面. 多种图象滤波来做后加工增强反差；e、实验条件全自动记录、全自动恢复功能；多用户界面自定义设置；

- 品牌商务机（DELL、联想等）壹台。

标段四：石蜡包埋机（1套）

1、 石蜡出口控制夹可旋转，高度可调

2、 石蜡流出手控，也可包埋夹推动控制夹

3、 旋钮精确调节石蜡的流量

4、宽大的工作台面可供预热超过20个包埋盒模子

5、 2个预热的废蜡槽可拆卸

6、 石蜡槽，工作台面与内置预热槽的温度范围是：50℃-75℃，调节精度1℃

7、 热台温度范围：50℃-75℃，调节精度1℃

8、LED照明系统

9、5.7寸LCD触摸屏，无子菜单设计，所有信息一目了然，支持戴手套操作

10、 石蜡槽≥4升

11、 包埋模子与预热槽可随意互换，并可拆卸，方便清理

12、 全新的排蜡系统（8个排蜡孔）避免石蜡在工作台面上聚集，方便清理

14、 全新的镊子孔设计更好的支持弯头镊子和修蜡刀

15、 全新设计的速冷点，面积大、功率高， 预热槽和冷台在同一水平线上

16、全金属外壳（蜡缸、出蜡口、预热槽等），可用二甲苯或环保除蜡剂清洁

17、全新设计的刮蜡器，方便清洁导蜡槽等细小部位

18、全新设计的人体工学扶手高度>14mm，宽度>47mm，使操作更稳定舒适

19、平整的蜡缸顶部方便置物

20、全新设计的冷台具有环境温度自适应功能，可在20℃至30℃环境下保持-6℃的最佳制冷温度。并可在最长30分钟内冷却60个包埋盒模子。

二、 安装、调试及售后

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3. 投标方须提供原厂质保，并注明设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。

三、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作，配置附件请单独报价。

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

四、投标报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |

质保期：

注：“设备名称”一栏应详细填写该套设备（系统）的组成部分，包括主要零部件、配件、模块等，应明确反映出该套设备（系统）的价格构成，如既有国产设备又有进口设备则采用人民币加外币综合报价方式。

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年   月 日

五、技术偏离表

对于招标文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年    月    日

六、商务偏离表

对于招标文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：      年    月    日