江苏师范大学紫外/可见/近红外分光光度计、调制式差示扫描量热仪采购文件

（No：2012H103151）

第一部分   投标人须知总则

      - 本招标文件仅适用于江苏师范大学组织的招标活动。

      - 凡符合资质要求的供应商均可参与投标。

      - 无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

      - 本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的投标供应商，除投标供应商有特别说明外，均视为接受并遵守本招标文件。

      - 本次招标活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 招标工作程序

      - 发布招标公告；

      - 投标供应商获取招标文件；

      - 投标供应商咨询了解本项目基本情况，制作投标书；

      - 招标方接受投标书，同时收取标书费、投标保证金；

      - 开标、述标；

      - 评标定标，等额退还未中标供应商的投标保证金；

      - 中标供应商签署供货合同，执行合同。

- 对投标供应商的要求

投标供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。中标供应商必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，招标方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效投标文件处理并处以一定的经济处罚。

- 投标文件的要求

      - 投标文件的构成：

- 报价表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标（技术有偏离请注明）。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIP南京（或徐州）报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。详细的交货清单；特殊工具及备件清单；

- 相关服务：明确最快供货时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据；产品制造、安装、验收的执行标准；投标人资格证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效投标文件处理并处以一定的经济处罚。

- 附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明投标人提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合招标文件规定）。

      - 投标文件的份数、签署和封装

- 投标文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 投标文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标书中；

- 投标文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标供应商一致的有效印章，否则视为废标；密封袋上应注明投标供应商名称、联系人及联系电话。

      - 投标文件的样式

投标人应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订投标文件；

      - 一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。

- 投标报价及投标范围

      - 无论是国内供应还是国外供应的货物投标价格，都应报货物递送到招标文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等。

      - 考虑到实际使用的具体情况，评标专家组在评标时，对方案、配置可作必要调整，招标工作小组审定后可予以执行。

- 投标日期

投标人应按照本次招标采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

- 开标、评标、定标

      - 招标人按照本次招标采购公告中的日程安排，在规定的开标时间在指定地点召开开标会，投标人的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 评标小组只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较；

      - 评标时采用综合评标法；评委将从技术分、商务分和价格分三个方面分别评分并相加得出总分。

      - 学校监察、纪委、审计对招标全过程进行监督；

      - 招标人视开标情况，选择一家或多家作为中标单位；

      - 评标结束后，招标人将公布最终结果，并向中标单位发中标通知书；

      - 对未中标单位，招标人可不作解释。

- 投标保证金

      - 投标人在投标时，须向招标人交纳投标保证金，具体金额详见招标采购公告；

      - 投标保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 评标结果公布后，未中标的供应商所缴纳的投标保证金即时等额退还；中标供应商所缴纳的投标保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如中标供应商拒绝遵守招标文件规定、投标承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，招标人有权对中标供应商的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标供应商提供的材料虚假或对标书所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标人有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并另行评定中标者（在标书有效期内）；

      - 中标单位收到中标通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同，否则按投标人撤回投标处理；

      - 签订合同书应以招标文件和投标承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 招标方与中标供应商按合同共同进行设备验收；

      - 付款方式：设备验收合格后支付合同总额的95%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

第二部分    招标项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

为了满足教学科研需要，我校需购置紫外/可见/近红外分光光度计、调制式差示扫描量热仪各一套。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，带*的要求必须满足，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

一、主要技术参数及要求

标段一：紫外/可见/近红外分光光度计，一套

1.项目概述：

该设备可测试样品应包括块状材料、薄膜和液体，可测试样品的透射、吸收和反射光谱，要求测试系统性能稳定、分辨率高、性噪比高。整体配置应包括紫外/可见/近红外分光光度计主机、直径150mm光学聚四氟乙烯内壁积分球、固体样品支架、玻璃检测高级软件工具包、控制计算机和打印机等。

2.具体技术指标：

2.1 波长范围：    覆盖 175 - 3300 nm；

2.2 带宽（分辩率）：优于0.05 nm；

*2.3 杂散光 ：    优于0.00007%T ；

*2.4 波长精度:    优于0.08 nm  ；

2.5 波长重复性：  优于 0.005nm；

*2.6 光度计精度： 优于0.0006A (1A)；

2.7 光度计重复性： 优于 0.00008 A(1A)；

2.8线性范围：±8A；

2.9 基线

2.9.1 基线漂移：<0.0002 A/小时 (500 nm, 0A)；

2.9.2 基线平直：±0.0008A (200 ~ 3000 nm)；

2.10  噪声：<0.00005 A（0A，500 nm均方根）。

3.光源：

予校准氘灯（紫外区）、碘钨灯（可见近红外区），软件可自动切换所需的光源，预校准的设计，用户可自行更换光源，保证换上的光源处于最佳发光位置。

4、光学系统：

*4.1双光束光谱仪，采用四扇区信号校正技术，即四区分段的扇形信号收集的斩波器，确保每次得到准确样品和参比的信号；

4.2全息光栅，刻线数：紫外／可见为1440条/毫米，近红外为360条/毫米；

4.3仪器的标准配置即要带有软件控制的主光束遮挡器及软件控制的可进行参比及样品光束的衰减器,可进行低反率测量。

*5、检测器：

主机为高灵敏度的R6872光电倍增管和硫化铅检测器，最低检测范围可以达到175nm；积分球为R955光电倍增管和硫化铅检测器。

6、计算机和软件：

6.1 控制计算机：CPU主频≥3GHz （酷睿i5及以上）；硬盘≥1TB；内存≥8GB；刻录机；液晶显示器≥24寸；正版Windows专业操作系统； 彩色激光打印机；

6.2  Window XP下紫外/可见/近红外分光光度计仪器控制及数据处理软件，包括数据采集（含光谱扫描、时间驱动、多波长测定及定量分析）、记录、处理及储存光谱数据，并进行仪器校验，仪器的控制及附件的控制, 以及试验报告生成器等。

6.3 高级软件包ASSP

包括六种独立的应用导向式的模块。

6.3.1 色度测量模块

根据CIE测试标准计算样品L、a、b值与色差的颜色相关参数；

6.3.2 滤光片测量模块 ；

6.3.3 玻璃测试模块

内置GB/T 2680、JGJ151 ISO9050、EN410、JIS R3106等玻璃测试标准与标准数据库。无需数据转换，直接调用仪器测定的不同波段的光谱图，迅速得到可见光透射/反射/吸收比、太阳光透射/反射/吸收比、遮阳系数等计算结果；

6.3.4防护玻璃模块；

6.3.5光谱数据库模块；

6.3.6数学处理模块。

7、附件：

*7.1、150mm积分球

内壁：采用美国Labsphere的受专利保护的SpectralonR内壁材料，比普通光学聚四氟乙烯具有更好的反射率，并且性能更稳定，耐用性好，精确重复性好，弄脏后可以通过打磨清洗恢复原有性能。需要随产品提供使用SpectralonR 内壁材料的说明书；内径150mm.，最佳孔径比，一体化光路设计，无外接部分，保证测试数据准确性；包含光阱，可直接测量漫反射和剩余反射。CIE推荐色度测试附件；标配参比白板作为参比标准；积分球附件为GB/T 2680-94、ISO9050标准要求，用于样品的透射、反射测量；

7.2. 固体样品支架：可用于夹持固体薄片样品，配备打孔直径分别为3mm、5mm、8mm和12mm的黑色遮光板各2个。

8、设备工作条件：

8.1 电源：220±10%，50Hz A.C；

8.2 环境温度：15-35℃；

8.3环境湿度：<70% 。

标段二：调制式差示扫描量热仪，一套

1.项目概述：

该设备可测量与材料内部热转变相关的温度、热流的关系；主要应用在材料的研发、性能检测与质量控制等领域；可以研究材料的特性，如玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、产品稳定性、氧化诱导期、弛豫等。

2．工作条件：

2.1  工作电压:  AC220V ( 10% ，50 Hz；

2.2  相对湿度： ≤80%；

2.3 工作温度：10-30℃；

2.4工作时间：可连续稳定运行10天以上。

3.技术指标：

3.1  测试温度范围覆盖-90至550℃；

3.2  最大加热速率：≥200℃/min；

3.3冷却速率：最大线性降温速率优于50℃/min，500-50℃线性降温速率≥30℃/min；

3.4降温方式：机械制冷；

3.5温度精确度         优于   ±0.05℃；

3.6量热精度：         优于    ±0.05％ ；

3.7量热重现性：      优于   ±0.05％；

3.8量热灵敏度：      优于0.1μW；

3.9 TAWN指标： 灵敏度：≥10；分辨率：≤0.20；

3.10基线重复性：      优于  ±10(W；

3.11基线动态漂移（0～400℃）：<10 μW （10℃/min，空炉子，N2气氛下）；

3.12峰高/半峰宽（未去卷积值，1mg铟，10℃/min升温速度，氮气气氛）：≥15mW/℃；去卷积值≥70 mW/℃；

3.13具有动态温度调制功能，一次实验分别得到总热流、可逆热流(与热容有关的热效应)和不可逆热流(与动力学有关的热效应)；把复杂的转变分离为容易解释的成分，一次实验直接测比热Cp (传统DSC需三次实验)。

4.软件：

4.1基于Windows XP操作系统的测试控制及数据分析软件；

4.2软件既可联机操作，也可安装在其它电脑上脱机使用；

4.3软件有温度和热焓校正、基线自动修正功能；

4.4软件有峰的综合分析（温度、面积、峰高与峰宽等）功能；

4.5软件有结晶度计算以及比热的测试与分析功能；

4.6原始数据能转换成txt或excel文件，图形能自动生成JPG或Html文件；

4.7提供安装光盘以及序列号等所需注册信息。

5. 基本配置：

5.1主机：一套；

5.2软件：一套；

5.3机械制冷装置：1套，最低温度-90℃；

5.4样品压片机（包括工具）：一套；

5.5 原厂可密封轻质铝坩埚（最少1000套）；

5.6配备铟、锡、锌标准样品和蓝宝石圆片；

5.6气体干燥器；

5.7日常操作和仪器维护所必须的工具一套；

5.8电脑及打印机一套：包括CPU主频≥3GHz （酷睿i5及以上）；硬盘≥500GB；内存≥4GB；刻录机；液晶显示器≥24寸；正版Windows专业操作系统; 激光打印机。

6、其它要求及说明：

6.1系统整机保修期至少三年，制冷机质保至少五年。

二、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作；

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体；

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

三、供货及售后服务要求

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训；供方负责对买方人员进行设备操作、维修等方面的培训工作。在安装和培训完成之后，针对用户的问题，供方有义务通过电话、邮件等方式，免费、及时的解答用户疑问。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格；

3. 投标方须提供原厂质保，并注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用；投标商应设有固定的并正常运转的维修点，能为业主提供良好的技术服务。要求供方能在接到买方通知后，24小时内给予响应，72小时内能到达买方现场服务。