江苏师范大学多功能液相芯片分析平台、生物实验室超纯水系统招标采购文件

（No：2012H109159）

第一部分   投标人须知总则

      - 本招标文件仅适用于江苏师范大学组织的招标活动。

      - 凡符合资质要求的供应商均可参与投标。

      - 无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

      - 本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的投标供应商，除投标供应商有特别说明外，均视为接受并遵守本招标文件。

      - 本次招标活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 招标工作程序

      - 发布招标公告；

      - 投标供应商获取招标文件；

      - 投标供应商咨询了解本项目基本情况，制作投标书；

      - 招标方接受投标书，同时收取标书费、投标保证金；

      - 开标、述标；

      - 评标定标，等额退还未中标供应商的投标保证金；

      - 中标供应商签署供货合同，执行合同。

- 对投标供应商的要求

投标供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。中标供应商必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，招标方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效投标文件处理并处以一定的经济处罚。

- 投标文件的要求

      - 投标文件的构成：

- 报价表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标（技术有偏离请注明）。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIP南京（或徐州）报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。详细的交货清单；特殊工具及备件清单；

- 相关服务：明确最快供货时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据；产品制造、安装、验收的执行标准；投标人资格证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效投标文件处理并处以一定的经济处罚。

- 附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明投标人提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合招标文件规定）。

      - 投标文件的份数、签署和封装

- 投标文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 投标文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标书中；

- 投标文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标供应商一致的有效印章，否则视为废标；密封袋上应注明投标供应商名称、联系人及联系电话。

      - 投标文件的样式

投标人应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订投标文件；

      - 一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。

- 投标报价及投标范围

      - 无论是国内供应还是国外供应的货物投标价格，都应报货物递送到招标文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等。

      - 考虑到实际使用的具体情况，评标专家组在评标时，对方案、配置可作必要调整，招标工作小组审定后可予以执行。

- 投标日期

投标人应按照本次招标采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

- 开标、评标、定标

      - 招标人按照本次招标采购公告中的日程安排，在规定的开标时间在指定地点召开开标会，投标人的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 评标小组只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较；

      - 评标时采用综合评标法；评委将从技术分、商务分和价格分三个方面分别评分并相加得出总分。

      - 学校监察、纪委、审计对招标全过程进行监督；

      - 招标人视开标情况，选择一家或多家作为中标单位；

      - 评标结束后，招标人将公布最终结果，并向中标单位发中标通知书；

      - 对未中标单位，招标人可不作解释。

- 投标保证金

      - 投标人在投标时，须向招标人交纳投标保证金，具体金额详见招标采购公告；

      - 投标保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 评标结果公布后，未中标的供应商所缴纳的投标保证金即时等额退还；中标供应商所缴纳的投标保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如中标供应商拒绝遵守招标文件规定、投标承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，招标人有权对中标供应商的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标供应商提供的材料虚假或对标书所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标人有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并另行评定中标者（在标书有效期内）；

      - 中标单位收到中标通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同，否则按投标人撤回投标处理；

      - 签订合同书应以招标文件和投标承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 招标方与中标供应商按合同共同进行设备验收；

      - 付款方式：设备验收合格后支付合同总额的95%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

第二部分    招标项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

为了满足教学科研需要，我校需购置多功能液相芯片分析平台、生物实验室超纯水系统各一台（套）。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

一、主要技术参数及要求

标段一：多功能液相芯片分析平台，一套

1. 工作条件

1.1 温度：15-30℃；

1.2 湿度：20-80%，不允许蒸汽凝结；

1.3 温度补偿：(2℃。

2. 系统组成

2.1 液相芯片分析主机；

2.2 设备控制软件；

2.3 独立数据分析软件；

2.4 微孔板摇床；

2.5 品牌台式电脑。

3.  系统性能和技术指标

3.1 系统原理和用途

3.1.1 利用微球双荧光标记和液流分散激光自动检测技术，自动实现核酸、酶、受体、抗体、抗原的多通道高通量分析；

3.1.2 10-50ul血清或其它样品约半分钟同时检测50种目标分子，在60分钟读完一块96孔板；

3.1.3 即插即用：仪器移动位置后，无需作硬件光路调整，重新做试剂校准和定标后即可使用。

3.2  芯片检测系统

3.2.1	报告激光：LED激发波长 511 nm±27 nm；

3.2.2 	报告激光通道动态范围:  3.5 log；

3.2.3 	检测通道能力：具有多通路检测能力，1-50种指标/样品；

3.2.4 	报告激光/分类激光检测器：CCD；

3.2.5 	芯片反应平台：96孔板格式板；

3.2.6	读板时间： 60min/96孔；

3.2.7	每个xMAP微球检测 ≤ 700 个荧光藻红蛋白分子 (PE)；

3.2.8	鞘液系统：提供的内置鞘液瓶及废液瓶可处理8块96孔板样品。

3.3  系统校验与维护

3.3.1 系统自动完成校验过程，系统校准 < 10 分钟，安装时间 ≤ 2 小时；

3.3.2 可进行每周进行一次系统校正（包括：Warm-up, fluidics, calibration, verification），或每天进行一次系统校正（包括：Warm-up, fluidics, verification），或每个样品间的系统校正（包括：Warm-up, fluidics）；

3.3.3 维护效验系统包括：CAL Kit calibrates，VER Kit verifies calibration，Kit CD。

3.4  系统控制和数据分析系统

3.4.1 数据管理软件：集仪器操作和分析于一体的数据管理软件；

3.4.2 仪器维护操作：开机、清洗、关机等常用功能快速操作指南，并自动完成相应操作；

3.4.3 系统软件兼容磁性微珠；

3.4.3 校正和校验：实物图标+闪烁颜色+文字说明指引每一步试剂的滴加操作；

3.4.4 动态范围和灵敏度调节：根据样品需要调整动态范围和检测器灵敏度，实时自动误差检测；

3.4.5 标准曲线类型：Logistic-5P，Logistic-4P，Linear，Cubic spline；

3.4.6 自动计算所有分析项目的浓度，标准偏差，变异系数，回收率等, 原始和分析过的数据容易输到Excel软件或TXT文件；

3.4.7 可在互联网上直接下载试剂盒文件，系统自动生成Protocols；

3.4.8 兼容96孔和384孔数据分析可进行多板数据比较，能够提供更高通量的数据分析结果，实验数据可以提供3D结果显示和报告输出；

3.4.9  进样针高度自动调节；

3.4.10 可对系统进行远程监控，可将设备运行信息通过网络传送到用户设定的E-mail或PDA上；

3.4.11 同时提供与12种应用检测试剂盒进行优化的专业分析软件；

3.4.12 具有独立核酸数据分析软件，可对FFPE样本中的RNA与mRNA进行分析，厂家需提供全套技术路线与实施方案，并系统相关数据文件。

4.  必备附件

4.1 校正试剂盒，实现检测器低电压、高电压校正，即2.4的校正功能；

4.2 校验试剂盒，实现2.5的校验功能；

4.3 96孔手持式磁力架（环形磁板）；

4.4 可为用户提供 Bead Conjugations服务，并应能提供相关文件；

4.5 酶标板摇床（必须配件，不提供视为废标）：

4.5.1  摇床可用于ELISA、Multi-Plex分析、药物分析和蛋白合成；

4.5.2  圆周振幅直径0.3mm；

4.5.3  振荡速度可调：40-1100rpm；

4.5.4  可连续运行或定时，定时器范围30s-5min，以30s为调节单位；

4.5.5  最多可容纳4张深孔板，承重1Kg；

4.5.6  运行环境温度0-40℃，湿度20%-80%

标段二：生物实验室超纯水系统，一套

- 主要用途：

  - 精密分析仪器用水(HPLC，IC，AA，PCR，TOC，LC-MS，MS等)；

  - 分子生物学实验及细胞培养用水。

- 技术规格

  - 该系统以分析级纯水作为进水，连续生产超纯水。由产水主机和独立的取水单元组成，含预纯化柱，超纯化柱, 双波长紫外灯，0.22 um终端过滤器，预纯化和精纯化步骤应能根据进水水质选择不同型号以满足不同实验要求；

  - 产水流速：流速可调节，逐滴至2L/min；

  - 超纯水产水水质：

    - 电阻率：  18.2 MΩ·cm＠25℃；

    - 电阻率检测仪电极常数: 0.01cm-1，温度灵敏度:±0.1℃, 并有三种温度补偿模式，附原厂校验证书，可溯源到德国PTB；

    - 总有机碳含量(TOC)：  ≤ 5ppb；

    - 直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1/ml；

    - 细菌:  0.1 cfu/ml；

    - 热原（内毒素）：< 0.001Eu/ml (配置Biopak除热源超滤率柱）,

RNases                                    <0.01ng/ml,

DNases                                     <4pg/μl,

Bisphenol A (双酚A)                       <0.005ppb,

Diethyl phthalate(DEP-邻苯二甲酸二乙酯)    <0.2ppb,

Di-n-butyl Phtalate(DNBP)                  <0.2ppb,

Nonylphenol(NP)                            <0.1ppb,

  - 内置TOC在线检测器, 在线检测超纯水中的TOC，检测范围和精度符合USP标准, 附校验证书，检测范围: 1 - 999 ppb，精度: ± 1 ppb；

  - 系统内置双紫外灯，一个是内置纯化组件185nm/254nm双波长紫外灯有效降低TOC水平,一个是TOC仪表内专门用于检测产水TOC的紫外灯，保证对TOC监测的准确性；

  - 全封闭管路设计，系统在非取水期间定期自动循环，保持水质新鲜；

  - 可配置多个与超纯水主机分离的取水器Q-POD，可控流速及定量取水，取水器可调高度和角度适合大部分的实验室器皿取水。取水装置具有定量（0.1L～60L）自动取水功能，配有精度<1%的精确流量计。远程取水部件自带彩色图形显示器实时检测出水水质指标，包括温度，电阻率，TOC值，系统状态和警告信息等；

  - 超纯水主机具有支持中文操作界面的液晶显示屏，主机具有发光液晶显示屏实时显示出水关键信息包括水质参数（温度、电阻率），系统状态、消耗品寿命和警告信息。超纯水装置具有独立远程活动取水手臂，可串联三个取水手臂单元，取水手臂单元可显示产水电阻率、电导率、温度、TOC、耗材寿命、进水电阻率等关键信息，并在此手臂上具有RS232打印机接口及定量取水开关，取水手臂单元可迁离主机2.9m；

  - 超纯水主机可自动记录一整年用水水质资料，出水水质符合NCCLS，ASTM` CAP，USP制定的Ⅰ级纯水的要求;具备网络接口和RS232接口，可连接打印机或电脑，下载历史数据和水质报告，并在线了解系统内部工作状态和原理，便于实验室用水管理；

  - 纯化柱带有Tag芯片功能，防止纯化柱安装错误；

  - 整机符合 GLP规范，可提供验证服务；

  - 基本配置：超纯水主机系统，Q-POD取水手臂，Q-Gard预纯化柱，QUANTUM精纯化柱0.22um终端除菌过滤器，Biopak除热源、RNase、DNase终端过滤器。

二、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作；

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体；

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

三、供货及售后服务要求

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训；

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格；

3. 投标方须提供原厂质保，并注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用；投标时需提供原厂出具的项目授权书及售后服务承诺协议。